工作场所空气中

脂肪族胺类化合物的测定方法

1  范围

本标准规定了监测工作场所空气中脂肪族胺类化合物浓度的方法。

本标准适用于工作场所空气中脂肪族胺类化合物浓度的测定。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GBZ 159  工作场所空气中有害物质监测的采样规范

3  三甲胺、乙胺、二乙胺、三乙胺、乙二胺、正丁胺和环己胺的溶剂解吸－气相色谱法

3.1  原理

空气中的三甲胺、乙胺、二乙胺、三乙胺、乙二胺、正丁胺和环己胺用硅胶管采样，溶剂解吸后，经色谱柱分离，用氢焰离子化检测器检测，以保留时间定性，峰高或峰面积定量。

3.2  仪器

3.2.1 硅胶管，溶剂解吸型，内装200mg/100mg 碱性硅胶。

3.2.2 空气采样器，流量0～500ml/min。

3.2.3 溶剂解吸瓶，5ml。

3.2.4 超声清洗器。

3.2.5 试管，5ml。

3.2.6 微量注射器：10l。

3.2.7 气相色谱仪：氢焰离子化检测器。

仪器操作条件

色谱柱1 (用于三甲胺、二乙胺、三乙胺)：2m×4mm玻璃柱，KOH:Chromosorb 102 DMCS = 5:100；

柱      温：150℃；

汽化室温度：210℃；

检测室温度：230℃；

载气（氮气）流量：50ml/min。

色谱柱2 (用于乙胺、乙二胺、环己胺)：2m×4mm，聚乙二醇20M:KOH:Chromosorb 103 = 4:1:100；

柱      温：100℃；

汽化室温度：210℃；

检测室温度：230℃；

载气（氮气）流量：40ml/min。

色谱柱 3（用于丁胺）：2m×4mm 玻璃柱，Chromosorb 103；

柱      温：170℃；

汽化室温度：200℃；

检测室温度：200℃；

载气（氮气）流量：80ml/min。

3.3  试剂

3.3.1 盐酸，ρ20＝1.18g/ml。

3.3.2 盐酸溶液，6mol/L：取50ml盐酸，加入50ml水，混匀。

3.3.3 碱性硅胶：20～40目多孔微球硅胶，在1＋1盐酸溶液中煮沸3h，水洗至中性，于110℃干燥。然后以1g硅胶加2ml 20g/L氢氧化钾溶液浸泡过夜，倾去多余的溶液，再在110℃干燥后，于350℃活化3h，置干燥器中保存，备用。

3.3.4 硫酸，ρ20＝1.84g/ml。

3.3.5 硫酸溶液，0.1mol/L：取0.56ml 硫酸慢慢注入水中，稀释至100ml。

3.3.6 氢氧化钠溶液：12g/L。

3.3.7 聚乙二醇20M，色谱固定液。

3.3.8 Chromosorb 102和103担体，60-80目。

3.3.9 标准溶液：于10ml 容量瓶中，加入少量双蒸馏水，准确称量，加入一定量的三甲胺、乙胺、二乙胺、三乙胺、乙二胺、丁胺或环己胺，再准确称量，加双蒸馏水至刻度，摇匀；由两次称量之差计算溶液的浓度，作为标准贮备液。临用前，用双蒸馏水分别稀释成0.2或2.0mg/ml 标准溶液。或用国家认可的标准溶液配制。

3.4  样品采集、运输和保存

现场采样按照GBZ 159执行。

3.4.1 短时间采样：在采样点，打开硅胶管两端，以500ml/min 流量采集15min 空气样品。

3.4.2 长时间采样：在采样点，打开硅胶管两端，以50ml/min 流量采集1～4h 空气样品。

3.4.3 个体采样：在采样点，打开硅胶管两端，佩戴在采样对象的前胸上部，尽量接近呼吸带，以50ml/min 流量采集1～4h 空气样品。

采样后，立即封闭硅胶管两端，置清洁的容器内运输和保存。在室温下乙胺和丁胺可保存15d，三甲胺、二乙胺和三乙胺可保存7d，环己胺可保存3d。

3.5  分析步骤

3.5.1 对照试验：将硅胶管带至采样点，除不连接采样器采集空气样品外，其余操作同样品，作为样品的空白对照。

3.5.2 样品处理：将采过样的前后段硅胶分别倒入溶剂解吸瓶中，加入2.0ml 硫酸溶液，封闭后，超声解吸20min；于300转/分离心10min；取0.5ml 上清液于试管中，加0.5ml 氢氧化钠溶液，摇匀，供测定。若样品液中待测脂肪族胺的浓度超过测定范围，可用双蒸馏水稀释后测定，计算时乘以稀释倍数。

3.5.3 标准曲线的绘制：用双蒸馏水稀释标准溶液成表1的标准系列。

表 1  标准系列

| 管 号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三甲胺，μg/ml | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 乙 胺，μg/ml | 0 | 130 | 260 | 520 | 1300 |
| 二乙胺，μg/ml | 0 | 25 | 50 | 150 | 250 |
| 三乙胺，μg/ml | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 乙二胺，μg/ml | 0 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 丁 胺，μg/ml | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 环己胺，μg/ml | 0 | 25 | 100 | 200 | 300 |

参照仪器操作条件，将气相色谱仪调节至最佳测定状态，进样2.0l，测定各标准系列；每个浓度重复测定3次。以峰高或峰面积均值对相应的待测物浓度（μg/ml）绘制标准曲线。

3.5.4 样品测定：用测定标准系列的同样条件测定样品和空白对照的解吸液，测得的样品峰高或峰面积值减去空白对照峰高或峰面积值后，由标准曲线得样品中三甲胺、乙胺、二乙胺、三乙胺、乙二胺、丁胺或环己胺的浓度（μg/ml）。

3.6  计算

3.6.1 按式（1）将采样体积换算成标准采样体积：

293            P

Vo = V × ————— × —————  …… （1）

273 + t         101.3

式中：Vo － 标准采样体积，L；

V － 采样体积，L；

t － 采样点的温度，℃；

P － 采样点的大气压，kPa。

3.6.2 按式（2）计算空气中三甲胺、乙胺、二乙胺、三乙胺、乙二胺、丁胺或环己胺的浓度：

4 （c1 ＋c2）

C = ——————— …… （2）

Vo D

式中：C － 空气中三甲胺、乙胺、二乙胺、三乙胺、乙二胺、丁胺或环己胺的浓度，mg/m3；

4 － 解吸液的体积，ml；

c1 ,c2 －测得解吸液中三甲胺、乙胺、二乙胺、三乙胺、乙二胺、丁胺或环己胺浓度，μg/ml；

Vo －标准采样体积，L；

D － 解吸效率，％。

3.7  说明

3.7.1 本法的测定指标列于表2。每批硅胶管应作解吸效率。

表 2   方法的测定指标

| 脂肪族胺 | 三甲胺 | 乙 胺 | 二 乙 胺 | 三乙胺 | 丁 胺 | 乙二胺 | 环己胺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限 mg/ml | 6.4 | 5 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 6 | 2 |
| 最低检出浓度mg/m3 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.16 | 0.08 | 1.6 | 0.53 |
| 测定范围 mg/ml | 6.4~200 | 5～1300 | 3.9～250 | 0.6~200 | 0.3～120 | 6～600 | 2～300 |
| 相对标准偏差％ | 4.6~6.1 |  | 1.8～3.2 | 3.6～6.2 | 1.8～4.6 |  | 3.6～7.4 |
| 穿透容量 mg | 2 | 7.4 | 9 | >4 | 6.3 |  | 11 |
| 解吸效率 ％ | 93.9 | 98 | >90 | 84～93 | 95 |  | 92 |

注：最低检出浓度以采集7.5L空气样品计；穿透容量指200mg 硅胶的穿透容量。

3.7.2 配制标准溶液用的脂肪族胺，必要时需要经过重蒸馏，应避光保存。

3.7.3 三甲胺应用滴定法标定后用于配制标准溶液。

标定方法：取20.0ml 0.1％三甲胺溶液，置250ml 锥形瓶中，加入2 滴0.1％溴甲酚绿和甲基红混合乙醇溶液，作为指示剂；以0.1000moL/L盐酸溶液滴定至终点（溶液颜色由淡蓝色变为淡橙红色）。由式（3）计算三甲胺的浓度：

c v1

C ＝ ―――― × 59.11 × 1000    …… (3)

v2

式中：C － 溶液中三甲胺的浓度，μg/ml；

c － 盐酸溶液浓度，0.1000mol/L；

v1 － 滴定所用盐酸溶液的体积，ml；

v2 － 三甲胺的体积，20.0ml；

59.11 － 三甲胺的分子量。

3.7.4 需要同时测定脂肪族胺时，可以使用程序升温的操作。

3.7.5 本法可以使用同类型的毛细管色谱柱。