工作场所空气中

不饱和脂肪族酯类化合物的测定方法

1  范围

本标准规定了监测工作场所空气中不饱和脂肪族酯类化合物的方法。

本标准适用于工作场所空气中不饱和脂肪族酯类化合物浓度的测定。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准

GBZ 159   工作场所空气中有害物质监测的采样规范

3  丙烯酸酯类的溶剂解吸－气相色谱法

3.1  原理

空气中丙烯酸酯类（包括丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丙酯、丙烯酸丁酯和丙烯酸戊酯）用活性碳管采集，二硫化碳解吸后进样，经色谱柱分离，氢焰离子化检测器检测，以保留时间定性，峰高或峰面积值定量。

3.2  仪器

3.2.1 活性碳管，溶剂解吸型，内装100mg/50mg 活性碳。

3.2.2 空气采样器，流量0~500ml/min。

3.2.3 溶剂解吸瓶，5ml。

3.2.4 微量注射器，10ml。

3.2.5 气相色谱仪，氢焰离子化检测器。

仪器操作条件

色  谱  柱：2m×3mm， FFAP ：Chromosorb WAW DMCS = 10 ：100。

柱      温：120℃；

汽化室温度：200℃；

检测室温度：200℃；

载气（氮气）流量：30ml/min。

3.3  试剂

3.3.1 二硫化碳，色谱鉴定无干扰色谱峰。

3.3.2 FFAP，色谱固定液。

3.3.3 Chromosorb WAW DMCS，60～80目。

3.3.4 标准溶液：于10ml 容量瓶中，加入约5m l二硫化碳，准确称量后，加入适量丙烯酸酯类，再准确称量；加二硫化碳至刻度，由两次称量之差计算溶液的浓度，为标准贮备液。临用前，用二硫化碳稀释成2.0mg/ml 标准溶液。或用国家认可的标准溶液配制。

3.4  样品的采集、运输和保存

现场采样按照GBZ 159执行。

3.4.1 短时间采样：在采样点，打开活性碳管两端，以100ml/min 流量采集15min 空气样品。

3.4.2 长时间采样：在采样点，打开活性碳管两端，以50ml/min 流量采集2～8h 空气样品。

3.4.3 个体采样：打开活性碳管两端，佩戴在采样对象的前胸上部，进气口尽量接近呼吸带，以50ml/min 流量采集2～8h 空气样品。

采样后，封闭活性碳管两端，置清洁容器内运输和保存。样品在室温下至少可保存7d。

3.5  分析步骤

3.5.1 对照试验：将活性碳管带至采样点，除不连接空气采样器采集空气样品外，其余操作同样品，作为样品的空白对照。

3.5.2 样品处理：将采过样的前后段活性碳分别倒入溶剂解吸瓶中，各加入1.0ml 二硫化碳，封闭后，振摇1min，解吸30min。摇匀，解吸液供测定。若解吸液中丙烯酸酯类的浓度超过测定范围，可用二硫化碳稀释后测定，计算时乘以稀释倍数。

3.5.3 标准曲线的绘制：用二硫化碳稀释标准溶液成0、100、200、300和500mg/ml 丙烯酸酯类的标准系列。参照仪器操作条件，将气相色谱仪调节至最佳测定状态，进样1.0ml，测定各标准系列。每个浓度重复测定3 次。以测得的峰高或峰面积均值对相应的丙烯酸酯类浓度(mg/ml)绘制标准曲线。

3.5.4 样品测定：用测定标准系列的操作条件测定样品和空白对照的解吸液，测得的样品峰高值减去空白对照的峰高值后，由标准曲线得丙烯酸酯类的浓度(mg/ml)。

3.6 计算

3.6.1 按式（1）将采样体积换算成标准采样体积：

293           P

Vo = V × ————— × ———       …… （1）

273 + t        101.3

式中：Vo － 标准采样体积，L；

V － 采样体积，L；

t － 采样点的温度，℃；

P － 采样点的大气压，kPa。

3.6.2 按式（2）计算空气中丙烯酸酯类的浓度：

(c1 + c2) v

C = ―――――――  …… （2）

Vo D

式中：C － 空气中丙烯酸酯类的浓度，mg/m3；

c1，c2 －测得前后段活性碳解吸液中丙烯酸酯类的浓度，mg/ml；

v － 解吸液的体积，本法为1ml；

Vo － 标准采样体积，L；

D － 解吸效率，%。

3.6.3 时间加权平均容许浓度按GBZ 159规定计算。

3.7  说明

3.7.1 本法的检出限、最低检测浓度（以采集1.5L空气样品计）、测定范围、相对标准偏差和穿透容量（100mg 活性碳）列于下表。

| 化合物 | 检出限 | 最低检测浓度 | 测定范围 | 相对标准偏差 | 穿透容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸甲酯 | 14mg/ml | 9.3mg/m3 | 14~500mg/ml | 2.6%~4.3% | 2.92mg |
| 丙烯酸乙酯 | 1mg/ml | 0.7mg/m3 | 1~500mg/ml | 2.6%~4.3% | 14.6mg |
| 丙烯酸丙酯 | 1.5mg/ml | 1.0mg/m3 | 1.5~500mg/ml | 2.6%~4.3% | 24.5mg |
| 丙烯酸丁酯 | 1.6mg/ml | 1.1mg/m3 | 1.6~500mg/ml | 2.6%~4.3% | 32.1mg |
| 丙烯酸戊酯 | 2mg/ml | 1.3mg/m3 | 2~500mg/ml | 2.6%~4.3% | 21mg |

3.7.2  本法的解吸效率为89%~95%。每批活性碳管应测定其解吸效率。

3.7.3 本法可使用相应的毛细管色谱柱。

4  丙烯酸甲酯、乙酸乙烯酯的热解吸－气相色谱法

4.1  原理

空气中的丙烯酸甲酯用硅胶管采集，乙酸乙烯酯用活性碳管采集，热解吸后进样，经色谱柱分离，氢焰离子化检测器检测，以保留时间定性，峰高或峰面积定量。

4.2  仪器

4.2.1 硅胶管，热解吸型，内装200mg 硅胶（用于丙烯酸甲酯）。

4.2.2 活性碳管，热解吸型，内装100mg 浸渍活性碳（用于乙酸乙烯酯）。

4.2.3 空气采样器，流量0～500ml/min。

4.2.4 热解吸器。

4.2.5 微量注射器，10ml。

4.2.6 注射器，100ml，1ml。

4.2.7 气相色谱仪，氢焰离子化检测器。

仪器操作条件

色  谱  柱：2m×4mm，FFAP ：Chromosorb WAW DMCS＝10 ：100。

柱      温：110℃；

汽化室温度：150℃；

检测室温度：150℃；

载气（氮气）流量：60ml/min。

4.3  试剂

4.3.1 浸渍活性碳：称取2g 活性碳，置于25ml 烧杯中；取4ml 50g/L对苯二酚溶液，用95％（v/v）乙醇稀释至200ml，用此溶液搅拌活性碳至润湿；自然干燥后，于250℃用氮气吹至没有水蒸气。

4.3.2 FFAP，色谱固定液。

4.3.3 Chromosorb WAW DMCS，色谱担体，60～80目。

4.3.4 标准气：用微量注射器准确抽取一定量的丙烯酸甲酯或乙酸乙烯酯（20℃，1ml丙烯酸甲酯和乙酸乙烯酯分别为0.953mg 和0.9312mg），注入100ml 注射器中，用清洁空气稀释至100ml，配成一定浓度的标准气。或用国家认可的标准气配制。

4.4  样品的采集、运输和保存

现场采样按照GBZ 159执行。

4.4.1 短时间采样：在采样点，打开硅胶管或活性碳管两端，以100ml/min 流量采集15min 空气样品。

4.4.2 长时间采样：在采样点，打开硅胶管或活性碳管两端，以50ml/min 流量采集1～4h（用于硅胶管）或2～8h（用于活性碳管）空气样品。

4.4.3 个体采样：打开硅胶管或活性碳管两端，佩戴在采样对象的前胸上部，进样口尽量接近呼吸带，以50ml/min 流量采集1～4h（用于硅胶管）或2～8h（用于活性碳管）空气样品。

采样后，立即封闭硅胶管或活性碳管两端，置清洁容器内运输和保存。样品在室温下可保存7d。

4.5 分析步骤

4.5.1 对照试验：将硅胶管或活性碳管带至采样点，除不连接空气采样器采集空气样品外，其余操作同样品,作为样品的空白对照。

4.5.2 样品处理：将采过样的硅胶管或活性碳管放入热解吸器中，进气口与100ml 注射器相连，出气口与载气相连，载气为氮气，以50ml/min 流量于180℃解吸至100ml。解吸气供测定。若解吸气中待测物的浓度超过测定范围，可用清洁空气稀释后测定，计算时乘以稀释倍数。

4.5.3 标准曲线的绘制：用清洁空气稀释标准气成0.0、0.10、0.20、0.30、0.40和0.50mg/ml丙烯酸甲酯的标准系列，0.0、0.25、0.50和1.0mg/ml 乙酸乙烯酯的标准系列。参照仪器操作条件，将气相色谱仪调节至最佳测定状态，进样1.0ml，测定各标准系列。每个浓度重复测定3 次。以测得的峰高或峰面积均值对相应的丙烯酸甲酯或乙酸乙烯酯浓度(mg/ml)绘制标准曲线。

4.5.4 样品测定：用测定标准系列的操作条件测定样品和空白对照的解吸气；测得的样品峰高或峰面积值减去空白对照的峰高或峰面积值后，由标准曲线得丙烯酸甲酯或乙酸乙烯酯的浓度(mg/ml)。

4.6 计算

4.6.1 按式（1）将采样体积换算成标准采样体积。

4.6.2 按式（3）计算空气中丙烯酸甲酯或乙酸乙烯酯的浓度：

100 c

C = ――――――        …… (3)

Vo D

式中：C － 空气中丙烯酸甲酯或乙酸乙烯酯的浓度，mg/ m3；

c        －   测得解吸气中丙烯酸甲酯或乙酸乙烯酯的浓度，mg/ml；

100 － 解吸气的总体积，ml；

Vo － 标准采样体积，L；

D － 解吸效率，%。

4.7  说明

4.7.1 本法的检出限、最低检出浓度（以采集1.5L空气样品计）、测定范围、相对标准偏差、穿透容量和解吸效率列于

| 化合物 | 检出限 | 最低检出浓度 | 测定范围 | 相对标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸甲酯 | 0.014mg/ml | 0.93mg/m3 | 0.014～0.50mg/ml | 1.3％～6.1％ |
| 乙酸乙烯酯 | 0.016mg/ml | 1mg/m3 | 0.016～1.0mg/ml | 3.1％～3.9％ |

4.7.2 100mg硅胶的穿透容量为1.7mg丙烯酸甲酯；100mg活性碳的穿透容量为14.6mg乙酸乙烯酯。解吸效率：丙烯酸甲酯为93％~97％，乙酸乙烯酯为89.2％～90.4％。每批硅胶或活性碳应测定其解吸效率。

4.7.3 本法也可使用相应的毛细管色谱柱。

5  甲基丙烯酸甲酯的直接进样－气相色谱法

5.1  原理

空气中的甲基丙烯酸甲酯用注射器采集，直接进样，经色谱柱分离，氢焰离子化检测器检测，以保留时间定性，峰高或峰面积定量。

5.2  仪器

5.2.1 注射器，100ml，1ml。

5.2.2 微量注射器，10ml

5.2.3 气相色谱仪，氢焰离子化检测器。

仪器操作条件

色  谱  柱：2m×4mm，FFAP：Chromosorb WAW DMCS＝10:100。

柱      温：100℃；

汽化室温度：150℃；

检测室温度：150℃；

载气（氮气）流量：40ml/min。

5.3  试剂

5.3.1 FFAP，色谱固定液。

5.3.2 Chromosorb WAW DMCS，60～80目。

5.3.3 标准气：用微量注射器准确抽取适量的甲基丙烯酸甲酯（20℃，1ml甲基丙烯酸甲酯0.936mg），注入100ml 注射器中，用清洁空气稀释至100ml，配成一定浓度的标准气。或用国家认可的标准气配制。

5.4  样品的采集、运输和保存

现场采样按照GBZ 159执行。

在采样点，用100ml 注射器先抽空气样品洗3次，然后抽100ml 空气样品。

采样后，立即封闭注射器口，垂直放置。置清洁的容器内运输和保存，样品应尽快测定。

5.5  分析步骤

5.5.1 对照试验：将100ml 注射器带至采样点，除采集清洁空气外，其余操作同样品，作为样品的空白对照。

5.5.2 样品处理：将采过样的注射器放在测定标准系列同样的环境中，垂直放置，供测定。若样品气中待测物的浓度超过测定范围，可用清洁空气稀释后测定，计算时乘以稀释倍数。

5.5.3 标准曲线的绘制：用清洁空气稀释标准气成0.0、0.15、0.30、0.60和1.5mg/ml 甲基丙烯酸甲酯的标准系列，垂直放置。参照仪器操作条件，将气相色谱仪调节至最佳测定状态，分别进样1.0ml，测定各标准系列。每个浓度重复测定3次。以测得的峰高或峰面积均值对甲基丙烯酸甲酯浓度(mg/ml)绘制标准曲线。

5.5.4  样品测定：用测定标准管的操作条件测定样品气和空白对照气。测得的样品峰高或峰面积值减去空白对照峰高或峰面积值后，由标准曲线得甲基丙烯酸甲酯的浓度(mg/ml)。

5.6  计算

5.6.1 按式（4）计算空气中甲基丙烯酸甲酯的浓度：

c

C ＝ ——— × 1000 …… （4）

V

式中：C － 空气中甲基丙烯酸甲酯的浓度，mg/m3；

c        － 测得甲基丙烯酸甲酯的浓度，mg /ml；

V － 进样体积，ml。

5.6.2 时间加权平均容许浓度按GBZ 159规定计算。

5.7  说明

5.7.1 本法的最低检出浓度为1mg/m3（以进样1.0ml空气样品计）。测定范围为1~1500 mg/m3；相对标准偏差为2.3%～10%。

5.7.2 本法可采用相应的毛细管色谱柱。

6  甲基丙烯酸环氧丙酯的吸收液采集-气相色谱法

6.1  原理

空气中的甲基丙烯酸环氧丙酯用大型气泡吸收管采集，直接进样，经色谱柱分离，氢焰离子化检测器检测，以保留时间定性，峰高或峰面积定量。

6.2  仪器

6.2.1 大型气泡吸收管。

6.2.2 空气采样器，流量0～3L/min。

6.2.3 冰壶。

6.2.4 具塞刻度试管，10ml。

6.2.5 微量注射器，10ml。

6.2.6 气相色谱仪，氢焰离子化检测器。

仪器操作条件

色  谱  柱：20m×0.2mm OV-101弹性石英毛细管色谱柱。

柱      温：90℃；

汽化室温度：200℃；

检测室温度：200℃；

载气（氮气）流量：50ml/min，尾吹70ml/min。

6.3  试剂

6.3.1 吸收液：环己烷。

6.3.2 标准溶液：在10ml 容量瓶中，加入小量环己烷，准确称量后，加入一定量的甲基丙烯酸环氧丙酯（必要时需精馏），再准确称量，用环己烷稀释至刻度；由2次称量之差计算溶液的浓度，此溶液为标准贮备液。临用前，用环己烷稀释成1.0mg/ml 标准溶液。或用国家认可的标准溶液配制。

6.4  样品的采集、运输和保存

现场采样按照GBZ 159执行。

在采样点，将一只装有5.0ml 吸收液的大型气泡吸收管，放在冰壶内，以500ml/min的流量采集15min空气样品。

采样后，立即封闭吸收管的进出气口，直立置于清洁容器内运输和保存。样品应在24h内测定。

6.5  分析步骤

6.5.1 对照试验：将装有吸收液的大型气泡吸收管带至采样点，除不连接空气采样器采集空气样品外，其余操作同样品，作为样品的空白对照。

6.5.2 样品处理：用采过样的吸收液洗涤吸收管的进气管内壁3 次；吸收液倒入具塞刻度试管中，用小量环己烷洗涤吸收管，洗涤液倒入具塞刻度试管中，再稀释至10ml。供测定。若样品液中待测物的浓度超过测定范围，可用吸收液稀释后测定，计算时乘以稀释倍数。

6.5.3 标准曲线的绘制：用环己烷稀释标准溶液成0、50、100、300和500mg/ml 标准系列。参照仪器操作条件，将气相色谱仪调节至最佳测定状态，分别进样2.0ml，测定标准系列。每个浓度重复测定3 次。以测得的峰高或峰面积均值对甲基丙烯酸环氧丙酯浓度(mg/ml)绘制标准曲线。

6.5.4 样品测定：用测定标准系列的操作条件测定样品和空白对照；测得的样品峰高或峰面积值减去空白对照峰高或峰面积值后，由标准曲线得甲基丙烯酸环氧丙酯的浓度(mg/ml)。

6.6  计算

6.6.1 按式（1）将采样体积换算成标准采样体积。

6.6.2 按式（5）计算空气中甲基丙烯酸环氧丙酯的浓度：

10 c

C ＝ ―――― …… （5）

Vo

式中：C － 空气中甲基丙烯酸环氧丙酯的浓度，mg/ m3；

c － 测得样品溶液中甲基丙烯酸环氧丙酯的浓度，mg /ml；

10 － 吸收液的总体积，ml；

Vo － 标准采样体积，L。

6.6.3 时间加权平均容许浓度按GBZ 159规定计算。

6.7  说明

6.7.1 本法的检出限为1.6mg/ml，最低检出浓度为2.1mg/m3 (以采集7.5L空气样品计)。测定范围为1.6～500mg/ml。

6.7.2 吸收液环己烷易挥发，采样流量不能大，采样时间不能长。